HCRLC气体（瓦斯）继电器校验装置

一、产品概述

本仪器实现了气体继电器流速、容积、密封试验和压力释放阀开启，关闭压力等检验项目，全部自动测试并打印记录， 仪器自动化程度高，采用微机测控，数码显示，操作试验时除人工配合回油外，实现测量，参数调整，控制操作，记录打印自动化，仪器分含压力释放阀试验（HCRLC-10B）和不含压力释放阀试验(HCRLC-10A)两种型号适用。

二、产品特点

1. 结构原理先进，采用带油地微型压力油筒代表变压器油箱、带快速阀的回油筒代表储油柜，采用压差法测定其故障状态时通过继电器的瞬时流速；

2. 体积小，重量轻，除可完全代替固定式校验台使用外，还可携带至变压器安装现场检验，为了缩小体积，每次试验只须人工配合回油；

3. 功能齐全，具有测量QJ－25、50、80、50W、80W型的流速、容积、密封试验等检验项目，还可代用户设计满足特殊型国外继电器检验；

4. 流速测量范围为0－0.2m/s，极限误差≤0.05/s，教部颁标准提高精度1倍；

5. 备有RLC－25、50、80型流速测量尺各一把，最大分辨率为0.01m/s，精确度高，即可与检验台定期核对，又可单独使用，是理想的量值传递工具；

6. 采用独立气源，微机测量、控制成本。设计又微机测控箱、传感器、电磁阀、液晶显示器、微型打印机、微型电动空压机和水平仪等元件，实现了机电一体化；

7. 在HCRLC－8QYG2型基础上增加了一套自动测试轻瓦斯容积的计量装置，误差≤5％，较部颁标准提高精确度一倍，可对气体继电器容积刻度板进行有效的检验；

8. 在实现重瓦斯流速，轻瓦斯容积和密封性能试验等检验项目全部自动测试并打印记录，属国内首创，国际领先水平的高科技专利产品。

三、技术参数

1气体继电器流速整定：

流速范围：0.5～1.6m/s（具体整定值详见规程）

精度：压力传感器精度0.5级，液晶显示器为4位数、0.000m/s，最小分辨率0.01m/s。出厂试验经QJ-80HRLC标准流速尺和标准校验台校验，其绝对误差值≤0.04m/s，用测试仪进行流速试验时，测量值自动打印记录。

2容积试验：

气体继电器容积整定范围250～300ml（国家电力行业标准）。

容积计量装置的计量元件精度0.5级，最小分辨率为0.1ml，出厂试验经400ml标准量杯测试，其最大误差≤5%，测量值自动打印记录

3压力（密封）试验：

压力范围0～150kpa，数码显示器为000.0kpa，最小分辨率0.1kpa，精度0.5级。

气体继电器充满变压器油在常温下加压15kpa持续20Min应无渗漏，测量值自动打印记录。

5试验介质：气体继电器校验台试验介质为变压器油；压力释放阀校验台试验介质为空气。

6 HCRLC—QJ25、QJ50、QJ80型流速尺

①HCRLC —QJ80型流速尺

流速量程：0.5～1.6m/s，感量0.01m/s，误差≤0.04m/s。流速尺身和大、小砝码均为黄铜制作。当流速整定值为0.5～1.0m/s，用小砝码读取尺身上刻度线左边缘刻度值；当流速整定值为1.05～1.6m/s时，用大砝码读取下刻度线左边缘刻度值。

②HCRLC —QJ50型流速尺

流速量程：0.55～1.6m/s，感量0.01m/s，误差≤0.04m/s。流速尺身和大、小砝码均为黄铜制作。当≤1.0m/s用小砝码读上刻度线，当＞1.0m/s时用大砝码读下刻度线。

③HCRLC —QJ25型流速尺

流速量程：0.9～1.4m/s，感量0.01m/s，相对误差≤5%。尺身为铝质、只有一个砝码为黄铜制作，只有一条刻度线。

7微机测控箱

电源：1φ220V 150W

8电动微型空压机：1φ220V 120W

四、产品图片