电力安全工器具力学性能测试机

HCAGL

使

用

说

明

书

武汉华超电子仪器设备有限公司

WUHAN HUACHAO ELECTRIC EQUIPMENT CO.,LTD.

本公司研制的HCAGL系列电力安全工器具力学性能测试机，符合国家电力公司《电力安全工器具预防性试验规程》（国电发[2002]777号）要求，联合高校厦门理工学院研制生产，并获得厦门市政府科技创新基金的资金支持。本产品各项指标均符合国标的要求，能按《规程》完成各种预防性力学性能试验。广泛适用于电力、邮电、建筑等行业的安全、登高工具等力学试验。

一  主要特性
1   项目齐全。可进行安全带、脚扣、竹（木）梯、升降板、安全帽   等电力安全工器具的力学性能测试
2   另可自行设定参数做其它软、硬材质（如绳、葫芦等起重工具） 的力学性能试验。

3   测试过程全电脑控制。
4   加载平稳、无过冲现象、可切换手动/自动操作，使操作更方便、准确。
5   具有峰值记录（常用于安全帽等破坏性试验）。
6   打印出符合要求A4纸报告
7   还可设定参数做其它软、硬材质（如绳、葫芦的起重工具）的力学性能试验。
8   直接使用电脑操作，直观简洁。

二 技术参数
1 HCAGL电力安全工器具力学性能测试机由液压加载系统、安全帽试验台和微机测控系统组成。

2 最大拉力：20kN
3 最大开距：2500mm
4 力值设定最小示值：0.001kN
5 外形尺寸：1020mm（长）×700mm（宽）×1950mm（高）
6 压力：10kN
7 最大行程：1000mm
8 最小速度：30mm/min（另分快、慢档）
9 最大冲力：20kN
10 准确度级别：1级
11 电源电压：三相四线制  380V±5%  50Hz
12 设备重量：800kg

三   操作界面

1  鼠标双击桌面测试软件进入界面一

操作界面首页及服务电话

HCAGL电力安全工器具力学性能测试机 欢迎进入

2．鼠标单击“欢迎进入”按钮，进入界面二

实验项目菜单界面。“注意：各项目只有亮绿色灯，才可操作。”

HCAGL电力安全工器具力学性能测试机 目录菜单 大腰带. 标准力：2200N 时间 ： 300秒 进入; 脚扣 标准力：1176N 时间 ： 300秒 进入.; 钢丝绳. 标准力： N 时间 ： 秒 进入. 小腰带 标准力： N 时间 ：300秒 进入.; 竹木梯. 标准力：1165N 时间 ： 300秒 进入; 安全帽. 进入. 升降板. 标准力：2205 N 时间 ：300秒 进入; 安全绳 标准力：2205N 时间 ： 300秒 进入.; 登入 修改参数 退出登入 退出系统.

这里可以设置参数（软件已设置各实验参数）。鼠标单击绿灯下的进入按钮，进入实验界面

3.大腰带测试界面，大腰带实验静拉力是2205N，负荷时间为5分钟。

大腰带测试 返回目录. 报 表. 测 试 参 数; 保持时间 显示 93 秒 测试力 显示 2240 N 峰值 显示 2350 N 标准力 设置 2200 N 保持时间 设置：300 秒. 3000 1500 0 08.30 08.50 09.10. 实 时 曲 线. 控制面板. 油泵 上升 下降 慢速 手/自动却换 测试急停. 测试确认. 自 动. 1; 0. 运行 急停.

设置好参数后，如下图1所示安装好试品，再鼠标点击“手/自动切换”按钮中的1（1为自动、0为手动），（红灯变绿灯）切换为自动，，“测试急停”按钮拨到运行端，检查安装没问题后点击“测试确认”按钮（红色变绿色），进入测试过程。所加的静压力达到标准力时，进入负荷倒计时，当所加的静压力低于标准力，设备自动补偿，此过程伴随整个实验过成，直到测试结束，自动下降并停止，若是没回到原位，用鼠标点击0却换到手动，然后点击油泵下方按钮启动油泵（红变绿），再点击下降按钮（红变绿），直到伸缩杆回到原位，再点击刚才两个按钮（绿变红），设备停止，拆下试品。右边所显示的坐标为所加力的实时曲线（时间和力值）。

图1 安全带整体静负荷试验图

1一夹具；2一安全带；3—半圆环；4—钩；5一三角环；6一带；7一木轮

4．鼠标点击右下方“报表”按钮进入大腰带报表界面。

大腰带报表 标准力; 2200N; 峰值; 2350N. 检测日期; 2010-11-05; 下次日期; 2011-05-06. 试验编号; 12356; 测试结果; 合格. 检测人员; 外表检测; 完好. 主管领导; 部门领导. 检测单位; 送检单位.. 3000N.. 1500N 0N 08.30 08.50 09.10 11/05 11/05 11/05.

填写好各数据后，鼠标点击右上方的报表菜单，打开子界面，打印报表，也可点击返回目录回到项目菜单，点击返回管理回到大腰带测试界面。 报表菜单

保存 打印 返回目录 返回管理 ACDsee

“小腰带测试”和“大腰带测试”基本相同，可参照大腰带的测试方法。

| 序号 | 项目 | 周期 | 要 求 |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静负荷 试验 | 1年 | 种类 | 试验静拉力 N | 载荷时间 min | 牛皮带试验周期为半年 |
|  |  |  | 围杆带 | 2205 | 5 |  |
|  |  |  | 围杆绳 | 2205 | 5 |  |
|  |  |  | 护腰带 | 1470 | 5 |  |
|  |  |  | 安全绳 | 2205 | 5 |  |

5.点击“安全帽”项目中的进入按钮，进入安全帽测试界面。

安全帽测试 测试参数; 击穿 与否 完好 峰值 显示 4890N 测试力显示 4900N. 实 时 曲 线 20000N 15000N 10000N 5000N 0N 08.30 08.50 09.10. 控 制 面 板. 送电 完好 正常 复位. 测试确认 测试复位. 返回目录 报 表

安全帽的实验项目如下：

| 序号 | 项目 | 周期 | 要 求 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冲击性能试验 | 按规定期限 | 冲击力小于4900N | 制造之日起，柳条帽≤2年，塑料帽≤2.5年，玻璃钢帽≤3.5年 |
| 2 | 耐穿刺性能试验 | 按规定期限 | 钢锥不接触头模面 |  |

- 冲击性能实验：

先将安全帽安装在设备的实验模型上，如下图所示，安装好后回到控制台，鼠标点击送电按钮（红变绿）后，然后将钢锤（图中5）吸在电磁铁上（装置上方横梁突起的地方），确保钢锤被吸住后，才能放开手，然后再回到控制台上，鼠标点击测试确认按钮，开始测试，钢锤掉落冲击安全帽，此时软件将记入冲击过程的力值，和曲线。（连续试验时先，复位一次后，拨回正常位置。）

冲击吸收性能，1─混凝土基座；2─底座；3─压电式传感器；4─头模；5─钢锤；6─安全帽；7─力传感器配套装置；H─冲击距离

②安全帽耐刺穿性能试验。

将安全帽安装在试验设备的头模上，如下图所示，安装完后回到控制台，点击送电按钮，然后将钢锥(接有导线)吸在电磁铁上（装置上方横梁突起的地方），确保钢锥被吸住后，才能放开手，然后再回到控制台上，鼠标点击测试确认按钮，开始测试，钢锥掉落刺击安全帽，软件自动判断安全帽是否被刺穿，并提示。

鼠标点击测试界面右下方的报表按钮进入，安全帽报表，填写各数据后，可以打印报表。

安全帽报表 标准力; 4900N; 峰值; 4910N. 测试日期; 2010-11-05; 下次日期; 2011-5-05. 试验编号; 123456; 测试结果; 合格. 测试人员; 外表检测; 完好. 主管领导; 部门领导. 检测单位; 送检单位.

6.点击升降板项目中的进入按钮，进入升降板测试界面。 报表菜单

保存 打印 返回目录 返回管理 ACDsee

升降板测试 返回目录. 报 表. 测 试 参 数; 保持时间 显示 93 秒 测试力 显示 2240 N 峰值 显示 2350 N 标准力 设置 2200 N 保持时间 设置：300 秒. 3000 1500 0 08.30 08.50 09.10. 实 时 曲 线.. 控制面板. 油泵 上升 下降 慢速 手/自动却换 测试急停. 测试确认. 自 动. 1; 0. 运行 急停.

升降板的试验项目、周期和要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 要 求 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静负荷试验 | 1年 | 施加2205N静压力，持续时间5min |  |

将升降板安放在拉力机上，其试验如图2所示。施加2205N的静压力，加载速度应均匀缓慢上升，在规定的静压力下载荷时间为5min如图杆绳不破断、撕裂，钩子不变形，踏板无损，则认为试验通过。测试过程和大腰带相同。测试完成后点击报表按钮，进入报表界面填写数据，打印报表。

2图  升降板试验示意图

7.脚扣测试。

脚扣的试验项目、周期和要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 要 求 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静负荷试验 | 1年 | 施加1176N静压力，持续时间5min |  |

测试方法：

先手动将伸缩杆升到适当高度后，再安装脚扣使得脚扣以设备上的踏板很好接触（最好两个人配合），然后点击测试（自动档），伸缩杆下降，当施加静压力达到1176N后，开始耐压5分钟并伴随压力补偿，测试时间到后，设备停止，为了好拆卸脚扣，可手动将伸缩杆上升适当高度，再拆下脚扣。点击报表按钮进入升降板报表，填写数据，也可打印报表。

脚扣静负荷试验示意图

8.竹木梯测试项目。点击“进入“按钮进入到竹木梯测试界面。

竹(木)梯的试验项目、周期和要求

| 序号 | 项目 | 周期 | 要 求 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静负荷试验 | 半年 | 施加1765N静压力，持续时间5min |  |

试验方法：

先手动将伸缩杆升到适当高度后，再将梯子置于工作状态，与地面的夹角为75º土5º，在梯子的经常站立部位，对梯子的踏板施加1765N的载荷（此操作和脚扣相同），踏板受力区应有10cm宽，试验在此载荷下持续5min，结束设备停止，为了好移走竹木梯，可手动将伸缩杆上升适当高度，再移动竹木梯（梯子的各部件应不发生永久变形和损伤）实验结束。点击报表，打印报表。

9.钢丝绳和安全绳测试项目操作大致相同。

将安全绳安装在设备的上的滑轮上扣好，在自动档的位置点击测试按钮，测试开始，直到耐压5分钟结束，设备停止。钢丝绳实验，（注意：得更换大量程传感器，量程2T。）跟换好后，将钢丝绳安装到设备上，操作同安全绳相同。测试完后打印报表。

四 仪器成套性

| 序号 | 品名 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪器主机 | 1台 |
| 2 | 操作系统 | 1台 |
| 3 | 安全帽试验装置 | 1台 |
| 4 | 使用说明书 | 1份 |
| 5 | 产品合格证 | 1份 |
| 6 | 惠普激光打印机 | 1台 |
| 7 | 专用测试油管 | 2条 |
| 8 | 电源线 | 1条 |
| 9 | 测试线 | 2条 |

五  常见故障排除

| 序号 | 故障描述 | 故障排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电脑启动不了，显示器不显示 | 检查电源是否接人 |
| 2 | 参数无法修改或修改后变“？” | 重启电脑 |
| 3 | 油泵不工作 | 检查三相电是否接入 |
| 4 | 无法测试 | 检查是否接入传感器或接入牢靠。 |
| 5 | 测试数据波动很大 | 检查试品是否安装牢靠 |
| 6 | 安全帽试验时电磁铁没磁力 | 检查电源是否接入 |
| 7 | 安全帽刺穿无法判断好坏 | 检查电极是否接到钢锥上 |

六  保修条款

1本机保修期为一年。保修期内，除下列情况下，提供免费维修，保修期过后，提供有偿维修服务。

2因受潮、浸泡、坠落、外力挤压、冲击等因素造成的电气或机械损坏，不列入保修范围之内。

3因擅自改变电气连接导致的损坏，不列入保修范围之内。

4其它因用户违反本手册的指导，或明显使用不当造成的损坏，不列入保修范围之内。