HCBYQ-I变压器综合测试台

使

用

说

明

书

武汉华超电子仪器设备有限公司

HCBYQ-I型变压器综合测试台说明书

一、使用条件

本设备应在下列条件使用：

  - 安装高度不超过海拔1000米。

  - 周围介质温度不高于 +40 ℃，不低于 –5 ℃。

  - 空气相对湿度不高于85%。

  - 没有导电尘埃与破坏金属及绝缘的腐蚀性气体场所。

  - 没有爆炸危险的场所。

  - 没有振动且垂直倾斜不超过５º的场所。

- 检查接线板上的接线是否正确，接线柱的连线之间及连线与地之间是否有短路现象（即由测试台到被试品的连线的相与相之间是否有短路现象）。

- 合上空气开关，“电源指示”灯亮，若不亮，应停电检查是指示灯坏了还是原熔丝损坏（注：熔丝要适当，绝不允许用非保险丝代替）。检查正相序指示灯亮，若不亮则更换电源进线相序，此时二次回路电源接通，若调压器不在零位，则自动回零。调压器回零后，即可按以下顺序进行试验：1.直流电阻试验;2.变比组别试验；3.空载试验\短路试验；4.耐压试验。（注：高压试验变压器另配。）

- 做试验前请详细阅读HC2111直流电阻测试仪说明书和HC2115全自动变比组别测试仪及HC2116变压器空载短路测试仪说明书。

- 试验方法

    - 直流电阻测试, 旋动“直阻/变比组别”旋钮至“直流电阻测试”,直流电阻信号灯亮。

打开直流电阻测试仪的电源开关，即可进行直阻测试。

    - 变比组别试验：旋动“直阻/变比组别”旋钮至“变比组测试”,变比组别信号灯亮。正确接线：即板后接线柱所标高低压侧与被试变高低压侧必须一致，且相序一致，即“XA4”接“A”；“XB4”接“B”；“XC4”接“C”；“Xa4”接“a”；“Xb4”接“b”；“Xc4”接“c”.

- 打开全自动变比组别测试仪的电源开关，即可进行变比试验。

- 详细阅读变比全自动测试仪的使用说明书，熟悉程序后方可操作，否则可能造成设备损坏人身安全事故。

- 试验完毕，关闭电源，变比组别试验结束。

    - 空载短路试验：旋动“空载短路/耐压试验”旋钮, 空载短路信号灯亮。

空载试验：

- 将XA3、XB3、XC3分别接于被试变压器对应的低压侧（a、b、c）,高压侧开路，注意相序不能有误。

- 按照被试变压器的容量设置好HC2116各屏幕的数据。

注：根据被试变压器低压侧额定电源选定不接CT和外接CT	档位。外接CT比为30/1。

- 旋转“升压/降压”按钮至升压位置，升压指示灯亮，调压器开始升压，当跟随电压显示为被试变压器的低压侧额定电压时，即停止升压。旋转“升压/降压”按钮至降压位置，降压指示灯亮，使调压器回零，然后旋转“空载短路/耐压试验”旋钮至停位方可更换连线。

注：如果调压器伺服电机为三相电控制，则将测试台内置的钮子开关拔至“三相位置”。

短路试验

1． XA3、XB3、XC3 分别接于被试变压器所对应的高压侧（A、B、C）。将被试变压器低压侧短路，高压加压。

2。  CT档位选择是根据被试变压器高压侧的额定电流来选择，方法与空载试验一样。

- 升压过程中监视的是三相电流，一旦三相电流分别等于高压侧的额定电流应立即停止升压，锁定、打印与空载试验一样， 旋转“降压”按钮，使调压器回零 ，再旋转“空载短路/耐压试验”旋钮至停止位置，拆除连线。

D．　耐压试验： 旋动“空载短路/耐压试验”旋钮至耐压试验位位置，耐压信号灯亮。

- 将XA11、XC11分别接于配套试验变压器的输入端，I1、I2接于试验变压器的仪表线圈。试验变压器的高压尾应保护接地。

- 将试验变压器高压输出端接至被试变压器高压端（A、B、C），调节“耐压过流保护”至适当大小，非试验人员撤离被试变。

- 按 “耐压启动”按钮，高压合灯亮，试验回路接通，旋转“升压/降压”按钮到升压位置，升压指示亮，升压过程中密切注视被试变，耐压输出电流和调压输出电压。“耐压仪表电压”升至规定值时停止升压，打开时间继电器，若正常，计时60秒后，耐压试验自动停止，高压分灯亮。

- 注意事项：

a.升压时应从零均匀升压至规定值。

b.“耐压过流保护”调节应适当（一般应规定为试验变压器额定电流的1.3—1.5倍）。

c. 进行耐压试验时，被试变压器的高压（A、B、C）应短接，低压（a、b、c）与中性点（O）短接并可靠接地。

- 供货成套性

1．HC2128型变压器综合测试台         一套

2．HC2111直流电阻测试仪          一套

3．HC2115全自动变比组别测试仪   一套

4．HC2116变压器空载短路测试仪     一套

5．配线                             一套

6．产品说明书                      一套

7．产品合格证，保修卡              一份

七、附HC2111直流电阻测试仪使用说明书

概述

HC2111直流电阻测试仪，以高速微控制器为核心，采用高速A/D转换器及程控电流源技术，达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能，具有精度高，测量范围宽，数据稳定，重复性好，抗干扰能力强，保护功能完善，充放电速度快等特点。该仪器体积小、重量轻、便于携带，是变压器直流电阻测试的新一代产品。

主要功能及特点

1、采用高速16位A/D转换器，测量数据稳定，重复性好。

2、自动程控电流源技术，电流源共设1000个电流档位，由内部微控制器根据被测电阻自动控制，从而达到比较宽的测量范围和最佳的测量状态，无须手动切换电流换档。

3、响应速度快，在测量状态可以直接转换分接开关，仪器会自动提示，新的电阻值很快就会显示出来。

4、高度智能化设计，功能设置巧妙先进，可自动判断测试线虚接、断线等故障。

5、保护功能完善，能可靠保护反电势对仪器的冲击，具有自动放电指示功能。

6、可显示测量电流和测量时间。

7、智能化功率管理技术，可有效减轻仪器内部发热。

8、可储存120次测量数据，掉电不丢失。

9、全部汉字菜单及操作提示，直观方便。

主要技术指标

1、主要技术指标见下表：

测量范围: 1mΩ-2KΩ

输出电流: 0-10A

测量精度: 0.2%±2字

2、最高分辨度：1 uΩ

3、工作电源：AC220V±10%

4、环境温度：-10∽40℃

操作方法：

本机共设“选择”、“确定”、“复位”共三个按键。

电阻  设置  内存

（1）

1、电阻测量：

仪器开机或按复位键后，进入初始状态（1）。

此时光标指针指向“电阻”，直接按“确定”

正在充电请稍等

XX.XXA  XXS（2）

键进入状态（2），显示变化的充电电流和测量

时间，充电完成后自动进入状态（3），显示电

XX.XXmΩ

XX.XXA  XXS（3）

阻值、测量电流和测量时间，此时每一次

“确定” 键则储存一次测量结果（带打印机的

正在放电请稍等!

XX.XXA      （4）

机型同时打印出测量结果）。按“复位”键退出

电阻测量，进入状态（4），显示放电电流。放电

结束后，自动回到初始状态（1），完成一次

电阻测量。

设备编号NNNNNN     确定---修改 （5）

2、编号设置：

输入设备编号有助于内存数据的查找，在初始

设备编号

输入＞0＜  （6）

状态（1），将光标指针指向“设置”按

“确定”键进入状态（5），显示当前设备

内存记录:XXX

选择+确定—清除（7）

编号。再按“确定”键进入状态（6），提示

输入新设备编号，此时按“选择”键右可使

当前输入位从‘0’到‘9’，再从‘A’到

#NNNNNN－MM

XX.XXmΩXX.XA（8）

‘Z’循环显示，找到所要的数字或字母后按

“确定”键即输入一位，再按同样的方法输入下

一位，输入完六位后，回到状态（5），显示新输入的设备编号。按“复位”键回到初始状态（1）。

3、内存操作：

在初始状态（1），将光标移至“内存”按“确定”键进入状态（7），显示当前存储器记录总数，此时按“选择”键可进入状态（8），从最新的记录开始依此显示存储器记录内容，NNNNNN表示该记录设备编号，MM表示该设备第MM个电阻值，在测量过程中每按一次“确定”键在存储测量结果时，MM值加1。每输入新的设备编号，MM值从1开始重新累计。同时按“选择”和“确定”键将清除存储器全部数据，按“复位”键退出内在操作返回状态（1）。存储器最多可存储120次测量结果，超过120次以后最老的记录将被覆盖。存储器内容在断电条件下可长期保持不丢失。

注意事项：

1、每次测试完毕后，等待放电指示结束后再拆测试线，操作者应注意安全。

2、测量过程中若出现异常情况，请按复位键或关机，若无法恢复正常请和本公司联系，不得自行拆卸。

- 附HC2115全自动变比组别测试仪说明书

产品简介：

用变比电桥测量变压器的变比，操作过程繁琐，测量范围狭窄，已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为止，我公司采用现代电子技术，研制出了一代全自动变比组别测试仪。它体积小，重量轻，精度高，稳定性好。它采用了大屏幕汉字显示，菜单操作，界面友好。变比组别可一次测完。该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。

主要功能及特点：

◆自动测量接线组别。

◆自动进行组别变换。

◆自动切换相序。

◆自动切换量程。

◆自动校表。

◆输入标准变比后，能自动算出相对误差。

◆一次测量完成，自动切断试验电压。

◆设置数据，测量结果自动保存，可查看以前数据。

主要技术指标：

◆变比测量范围：1—10000

◆组别：1—12点

◆精度：1—1000    0.2级    1000—10000    0.5级

◆电源：AC220V±10% ，50HZ

◆使用环境温度：-5℃—40℃

◆使用环境湿度：< 85℃

◆体积：430х320х215mm

◆重量：8Kg

面板示意图：

操作方法：

◆联线：关掉仪器的电源开关，按下面的方法接线。

单相变压器                          三相变压器

仪器        变压器                  仪器        变压器

A——————A                      A——————A

B——————X                      B——————B

C——————不接                   C——————C

a——————a                      a——————a

b——————X                      b——————b

c——————不接                   c——————c

变压器的中性点不接仪器，不接在大地，接好仪器地线。将电源线一端插仪器面板上的电源插座，另一端与交流220V电源相连。

注意：切勿将变压器的高低压接反！

◆打开仪器的电源开关，稍后液晶屏上出现主菜单，如下图：

设置接线方法

设置标准变比

开始数据测量

查看历史数据

↑：选择    确认：执行

选中的菜单反向显示（黑底白字）。此时可按“↑”键，选择功能菜单。按“确认”键，执行相应功能。

注：按一下按键，放开按键，为一次按键输入。

◆接法设置，进入接线方法设置后，液晶屏显示如下：

设置接线方法         接线：Yy

设置标准变比

开始数据测量

查看历史数据

↑：选择    确认：保存

此时，按“↑”键选择接法。按“确认”键保存接法，返回主菜单。

注：测量三相变压器时，不知道接线方法，请选择Dy。

◆设置变比，进入变比设置后，液晶屏显示如下：

设置接线方法

设置标准变比    变比=25.000

开始数据测量

查看历史数据

→：移位 ↑↓：增减  确认：保存

此时  按“→”键选择数据位，选中的数据反向显示。按“↑”“↓”键修改数据。

选中数字后，按“↑”“↓”键，数字由0到9循环变换，如果是第一位，数字只能由1到9循环变换，不会出现0。

选中小数点后，按“↑”“↓”键，小数点循环移动。

按“确认”键保存数据，返回主菜单

◆开机预烈5分钟后，可开始测量，测量完成后，显示如下：

共3次

组别：12点

AB：25.007     0.03%

BC：25.009     0.04%

CA：25.000     0.00%

↑：翻页 →：打印 确认：返回

每次测量完成后，仪器自动保存数据，最多保存30个数据，超过30个后，本次数据存入第30次，第一次数据清除，即先进先出。

第一行左边显示本次数据在历史数据中的位置，右边显示历史数据的个数。

第二行为组别。

第三行左边为AB相对变比，第三行右边为AB相的相对误差，依次类推。

如果测单相变压器，只有前三行显示。

如果实测变比的相对误差大于10%显示“>10%”，如果实测变比的相对误差小于—10%，显示“< —10%”。

按“↑”键，查看数据。

按“←”键，进入打印菜单，可打印本次数据，打印全部数据，可清除全部历史数据。

按“确认”键，返回主菜单。

注意事项：

◆如果测试线短路，高低压接反，会熔断保险丝。保险丝熔断后，如果进行测量，在显示“正在测量，请等待！”后停住，请关机，更换相同容量的保险丝，重测。

◆连线要保持接触良好。仪器应良好接地！

◆仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好，宜选用照明线，如果电源干扰还是较大，可以由交流净化电源给仪器供电。交流净化电源的容量大于200VA即可。

◆仪器工作时，如果出现液晶显示紊乱，按所有按键均无响应，或者测量值与实际值相差很远，请按复位键，或者关掉电源，再重新操作。

◆如果显示器没有字符显示，或颜色很淡，请调节亮度电位器至合适位置。

◆在阴暗地方工作，可以打开背光。

◆仪器应存在干燥通风处，如果长期不用或环境潮湿，使用前应加长预烈时间，去除潮气。

产品清单：

◆主机                   一台

◆电源线                 一根

◆测试线                 一套

◆产品使用说明书         一本

◆合格证                 一份

◆保险丝（2A）           两只

- 附HC2116变压器空载短路测试仪说明书

- 功能特点

1、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、阻抗电压、短路损耗。

2、电压回路宽量限：电压最大可测量到750V，不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏。

3、大屏幕、高亮度的液晶显示，全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话，触摸按键使操作更简便，液晶带亮度调节，可适应冬夏各季。

4、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。

5、采用数字同步采样技术，准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、等参数的真有效值，测量精度为0.2级。

6、该仪表可取代九块同等级的指针仪表，是传统电量测试仪表的理想换代产品。

- 技术指标

- 输入特性    电压测量范围：0~750V 宽量限。

电流测量范围：0~100A内部全部自动切换量程。

- 准确度

电压、电流：±0.2%

功率：±0.2%（CosΦ>0.1），±0.5%（0.02<CosΦ<0.1）

- 工作温度：－10℃~ +40℃

- 工作电源：交流160V~265V

- 绝缘：⑴、电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ。

⑵、工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV（有效值），历时1分钟实验。

- 体积：32cm×24cm×18cm

- 重量：3Kg

- 结构外观

仪器由主机和配件箱两部分组成，其中主机是仪器的核心，所有的电气部分都在主机内部，其主机外箱采用高强度铝合金机箱，坚固耐用，配件箱用来放置测试导线及工具。

- 面板布置

变压器损耗参数测试仪

图一 面板布置图

- 键盘说明

键盘共有8个键，分别为：↑、↓、←、→、确定、取消、亮加、亮减。

各键功能如下：

↑、↓、←、→键：上下左右键，

- 在主界面中用来移动光标，使其指向需要进行的项目功能条（功能条反白显示）。

- 上下键在参数设置屏中用来修改数字。

- 左右键用来左右移动光标（反白）。

- 右键用于打印。

确定键：在主菜单中按下此键即进入当前指向的功能选项（反白显示的功能条），在输入参数时，作用是结束输入并使刚键入的数字有效。测试过程中用于锁定及解锁。

取消键：按下此键均直接返回到主菜单；如果正在测试过程中，测试结束同时返回主界面。

亮+、亮-键：用来调节液晶显示器的亮度。

- 液晶界面

液晶显示界面主要有7屏，包括开机界面、主菜单和5个子功能界面，下面分别加以详细介绍。

- 开机界面如图二所示：

变压器特性测试仪

Ver2.1<2009,05,18>

按<确定>键进入

图二 开机界面

2．在开机界面下按确定键可进入主菜单，主菜单图三所示：

三相参数

三线空载

三线负载

单相空载

单相负载

图三 主菜单屏

按上下键移动反白光标，按确定键进入。

3．三相参数屏，如图四说明：

电压倍率：1.0000

电流倍率：1.0000

额定容量：100.00KVA

高压电压：10.000KV

低压电压：400.00KV

当前温度：30.000

图四 三相参数屏

各项参数的含义和作用如下：

- 电压倍率、电流倍率正常为1（直接测量），当外接电压互感器、电流互感器时，设置成对应的电压比和电流比，。

- 高额定电压：指被试变压器高压侧的额定电压值，用于区别不同输入电压等级的变压器；

- 低额定电压：指被试变压器低压侧的额定电压值，用于区别不同输出电压等级的变压器；

- 当前温度：输入当前的被测变压器的本体温度（可通过红外测温仪测出），用于对测试结果做温度校正，仪器自动将变压器短路试验的数据包括阻抗电压和短路损耗，换算到75℃下的值。

4．在选中‘三线空载’项目时进入三线空载测量屏，如图五所示：

屏幕显示出空载试验各相的实际电压、电流、功率以及平均电压、空载电流、空载损耗，待数据稳定时按确定键将数据锁定（屏中会提示“锁定”，按→键打印）。

三相三线空载

Ua=400.0V  Ia=5.600A  Pa=1.533KW

Ub=400.1V  Ib=5.120A  Pb=1.465KW

Uc=399.9V  IC=5.557A  PC=-857.0W

Ue=400.0V  Ie=5.426  P0=676W

I0=1.193%

P0=676W

图五 特性三相空载屏

5．在选中‘三线负载’项目时进入三线负载测量屏，如图六所示：

屏幕显示出短路试验各相的实际电压、电流、功率以及平均电流、阻抗电压

、负载损耗、校正到75℃下的负载损耗；数据稳定时按确定键将数据锁定（屏中会提示“锁定”，按→键打印）。

三相三线负载

Ua=405.0V  Ia=18.43A  Pa=5.803KW

Ub=403.1V  Ib=17.98A  Pb=3.452KW

Uc=404.3V  Ic=18.28A  PC=-1.327KW

Ue=404.1V  Ie=18.19A  P0=4.476KW

Uk=4.041%   Uk75=4.216%

PK=4.476KW   Pk75=4.628

图七 特性

图六 特性三相负载屏

6．在选中‘单相空载’项目时进入单相空载测量屏，如图七所示：

屏幕显示出单相空载试验的实际电压、电流、空载损耗，待数据稳定时按确定键将数据锁定（屏中会提示“锁定”，按→键打印）。

单相空载

Ua=400.0V  Ia=5.600A  Pa=1.285KW

I0=1.463%

P0=1.285W

图七 特性单相空载屏

7．在选中‘单相负载’项目时进入单相负载测量屏，如图八所示：

屏幕显示出单相短路试验实际电压、电流、负载损耗、校正到75℃下的负载损耗；数据稳定时按确定键将数据锁定（屏中会提示“锁定”，按→键打印）。

单相负载

Ua=405.0V  Ia=18.43A  Pa=5.803KW

Uk=4.041%   Uk75=4.216%

PK=4.476KW   Pk75=4.628KW

图七 特性

图八 特性单相负载屏

- 使用方法

基本概念

空载试验：从变压器的某一绕组（一般从二次低压侧）施加正弦波额定频率的额定电压，其余绕组开路，测量空载电流和空载损耗。

短路试验：将变压器低压大电流侧人工短联接，从电压高的一侧线圈的额定分接头处通入额定频率的试验电压，使绕组中电流达到额定值，然后测量输入功率和施加的电压（即短路损耗和短路电压）以及电流值。

测试方法

- 接线方法

⑴．特性单相空载

单相空载测试项目通常用来测试单相变压器的空载损耗和空载电流百分比。

单相空载用仪器的A相电压和A相电流进行测试。如图九所示，用一单相电源作为测试电源，火线接到测试仪的A相电流端子正端，黄钳子粗线接到A相电流端子的负端，细线接到A相电压端子Ua，绿钳子或红钳子粗线直接接到测试电源的零线，细线接到B相电压端子Ub，两把钳子分别夹到低压侧两个接线柱上。高压侧开路。

图九 单相变压器空载试验

⑵．特性三相空载

按照图十所示的方法接线：

图十  特性三相空载测试接线

用三相调压器作为试验电源，将调压器的输出端接到容量测试仪的电流端子的正端；三把测试钳的粗线按颜色分别接到测试仪的电流端子的负端；三根细线中黄线接到测试仪电压端子中的黄端子（Ua），绿线接到测试仪电压端子中的绿端子，红线接到测试仪电压端子中的红端子。再将三把测试钳夹到被测变压器的低压侧接线柱上，黄钳接A相柱、绿钳接B相柱、红钳接C相柱。高压侧开路。

⑶．特性单相短路

按照图十一所示的方法接线：

单相短路测试项目通常用来测试单相变压器的短路损耗和阻抗电压。

图十一  单相变压器短路特性试验

用一单相电源作为测试电源，火线接到测试仪的A相电流端子正端，黄钳子粗线接到A相电流端子的负端，细线接到A相电压端子Ua，绿钳子或红钳子粗线直接接到测试电源的零线，细线接到B相电压端子Ub，两把钳子分别夹到低压侧两个接线柱上。高压侧用专用短接线短接，注意一定要短接良好，否则会影响测试数据。

⑷．特性三相短路

按照图十二所示的方法接线：

用三相调压器作为试验电源，将调压器的输出端接到容量测试仪的电流端子的正端；三把测试钳的粗线按颜色分别接到测试仪的电流端子的负端；三根细线中黄线接到测试仪电压端子中的黄端子（Ua），绿线接到测试仪电压端子中的绿端子，红线接到测试仪电压端子中的红端子。再将三把测试钳夹到被测变压器的高压侧接线柱上，黄钳接A相柱、绿钳接B相柱、红钳接C相柱。再用专用短路线把低压侧三个接线柱短接起来，注意一定要良好短接，否则会影响测试数据。

图十二 特性三相短路测试接线

  - 注意：如果高压或中压侧出线套管装有环形电流互感器时，试验前电流互感器的二次一定要短接。

- 三相电源测量变压器空载、负载损耗测试步骤

  - 先进行特性测试参数设置；

  - 按照特性三相短路测试图接好测试线；

  - 进行特性三相短路试验并锁定、打印试验数据；

  - 按照特性三相空载测试图接好测试线；

  - 进行特性三相空载试验并锁定、打印试验数据；

- 测量单相变压器空载、负载损耗测试步骤

  - 先进行特性测试参数设置(单相变压器和三相变压器参数设置在同一个界面)；

  - 按照特性单相短路测试图接好测试线；

  - 进行特性单相短路试验并锁定、打印试验数据；

  - 按照特性单相空载测试图接好测试线；

  - 进行特性单相空载试验并锁定、打印试验数据；

- 注意事项

1．在测量过程中一定不要接触测试线的金属部分，以避免被电击伤。

2．测量接线一定要严格按说明书操作，否则后果自负。

3．测试之前一定要认真检查设置的参数是否正确。

4．最好使用有地线的电源插座。

5．不能在电压和电流过量限的情况下工作。

6．短路试验时，非加压侧的短接必须良好，否则会对测试结果有影响。

7．做短路试验时，如果高压或中压侧出线套管装有环形电流互感器时，试验前电流互感器的二次一定要短接。

8．试验接线工作必须在被试线路接地的情况下进行，防止感应电压触电。所有短路、接地和引线都应有足够的截面，且必须连接牢靠。测试组织工作要严密，通信顺畅，以保证测试工作安全顺利进行。