SF6气体检漏仪说明书

- 概述

SF6气体检漏仪是测量气体泄漏的新一代产品，它具有灵敏度高、稳定性好、响应速度快、操作简便、移动范围大，可迅速、准确的定性和定量检测SF6断路器和GIS的泄漏点及年泄漏率。

本仪器十分适合于供电部门、安装检修单位和电力试验研究所使用，同时也十分适合SF6高压开关厂作为SF6电器设备及出口产品的配套仪器，从而提高了整体产品的档次。

- 主要技术指标

1、最小检测值：1　（×１０－６体积比）

2、检测范围：１～１０００（×１０－６体积比）

3、响应时间：<１秒

４、恢复时间：<１０秒

５、示值误差：≤±３％

６、重复性：≤１％

７、传感器静止时最大灵敏度：３g／年

８、指示方式：数字显示和声光讯号

９、探枪检测长度：手持式

１０、连续工作时间：５小时

１１、仪器电源：可充电镍氢电池，交直两用

１２、使用环境：温度：—５℃～+４５℃

相对湿度：≤８５

１３、整机重量：２公斤

１４、体积：长×宽×高＝230mm×130mm×45mm

- 主要特点

  - 体积小，重量轻，便携式，手持蛇形探头，连线增加易弯性。

  - 灵敏度高：超级感应，对细微的卤素气体有响应，可检每年３g以上气体泄漏量。

  - 测量范围宽：仪器可在SF6开关装置的泄漏率范围内检测SF6的漏气量，可两档切换选择。

  - 准确度高：仪器采用先进的校验方法校验，给出高准确度的校准线，提高了SF6检漏结果的可信度和定量检漏的精度。

  - 显示直观，声光报警：采用数字液晶，带背光显示，具有简便直观的效果。当有SF6存在时，仪器发出声光报警。

  - 反应速度快，恢复时间短：采用新型电路结构，使仪器的反应速度加快，恢复时间缩短，这极大地方便了现场检测。

  - 使用时间长：使用时间可达５小时，十分适合于现场，SF6高压开关厂和研究所使用。

  - 可充电电池，一次可连续使用５小时以上。

- 操作步骤

１、先将手持式探头上的连接线插头接到仪器液晶显示屏下方的插座上扭紧，然后打开电源开关，“Full-charge”灯亮，液晶屏显示“欢迎使用”，然后进入第二屏“１、运行　　　２、设置”。

２、此时按“  ”键，则进入“设置”状态，使用人员无需使用此键。对仪器进行校准时，方可使用此键。

３、进入第二屏后，无需任何操作，一秒钟后进入第三屏。

４、显示“仪器已关闭，打开仪器”字样。此时，将仪器中央的波段开关拨至所需要的波段上，则大发光二极管亮。波段开关拨至左边，则为高灵敏度档，拨至右边，则为低灵敏度档。

５、开关拨好后，按“Enter”键，此时仪器进入第三屏，显示如下：

运行　　　　　高（低）

按任意键测量基压

电压：　×××××　Ｖ

结果：　××××（×１０－６体积比）

此时，不进行任何操作，等待10-15秒钟，使仪器预热稳定

如图所示，液晶屏第一行显示电压值，第二行显示气体的泄漏值。显示值每３秒钟更新一次。测量时，泄漏浓度大，则显示ＬＥＤ灯亮的多，声讯频率变高变急。

６、仪器预热后，这时将探头放在空气中按任意一人键（复位键RST除外）得到基本电压，则仪器进入第四屏：

运行             高（低）

正在测量

电压：XXXXXX

结果：XXXXXX

注意：此时仪器在测量基压。应保持环境空气中无烟雾，SF6及卤素元素等气体。经过3秒左右，仪器进入第五屏

７、仪器显示第五屏，如下 ：

基压XXXX高（低）

按任意键测量

电压：XXXXX V

结果：XXXXPP

此时，仪器已测量出基压，并进入了测量状态将手持式探头接近检漏点，并轻微左右移动，同时按任意键，测量显示值每3秒钟更新一次。测量时，泄漏浓大，则显示LED灯亮的多，声讯频率变高变急。仪器进入第六屏

8、仪器显示第六屏如下经3秒左右，显示测量结果。进入第七屏

基压XXXX高（低）

正在测量

电压：XXXV

结果：XXXXPP

9、仪器显示第七屏如下：

基压：XXXX高（低）

完成按任意键延续

电压：0。974V

结果：XXXXPP

屏幕显示上一次测量结果。此时，如按任意一个键，则仪器进入下一次测量。返回步骤7，同时，屏幕上电压显示值要等待2~3秒钟后，开始变化，这时方可进行下一次测量。

10、重复步骤7~9，则可进行多点多次测量。直至满足测量需要为止。最后，将波段开关拔至中间，仪器进入步骤4，然后关闭电源开关。将手持式探头扭下，将仪器及探头放回机箱。

11、充电：当整机工作时，指示灯“Low  power”亮，则表示可充电电源电量不够。此时可用充电电源对仪器充电。具体步骤是将随机携带的充电器插头（二芯）接插到仪器右下方插头上，充电器另一端两芯插头插接到交流２２０Ｖ上。此时，“Charge”灯亮。充电时，可充８小时，则一次工作可超过５小时以上。充电时，整机开关可开可关，开则可以理解为交流２２０Ｖ供电，仪器一边工作，一边充电，关则充电时间快。

- 注意事项

  - 在开机前，操作者要首先熟悉操作说明，严格按仪器的开机和关机操作进行操作。

  - 不许把探枪放在地上，探枪孔不得进灰尘、水、油，不得摔损，以免影响仪器的性能。

  - 开始测量时，应在干净的空气中开机或按“复位”键，然后开始检漏。

  - 本仪器有二种不同灵敏度测量档，即“Hi”档和“Ｌo”档。其声讯频率也不同。测量时，应先使用“Hi”档，且可将探头以５cm～８cm／秒的速度扫描测量区域，找到泄漏点，然后用“Ｌo”档进行精确定量的测量。

- 自动校正电路

卤素检漏仪装有特别的自动电路，很好地了解这种电路的工作原理会使你很好的利用这种特性而避免误用。

自动校正特点是这样工作的，打开仪器时或复位时，不管多大浓度卤素气体围绕在探头，仪器会自动校正为零。因此只有大于环境浓度才会被检测出来。如果打开或复位没有卤素气体在探头周围时，仪器就会达到最大灵敏度。例如，如果打开或复位时１００（×１０－６体积比）的卤素气体，那只有超过１００（×１０－６体积比）的浓度时才会被检出。

本仪器可在任何环境浓度情况下“复位”，当有一个微小的泄漏部位存在，该仪器可以“复位”，以便排除周围环境影响，使你很方便最接近于泄漏部位。

自动校正特性使你忽略周围气体成为可能，更容易测到极小的泄漏。为了得到更好的效果，在干净空气中打开它，然后移到要检的地方。如有必要则要经常“复位”来检查极小的漏点。复位键在探头的手柄上。

七、售后服务

本产品实行保用期一年（自售出日起计算），属于产品质量问题，给予免费修理。使用一年后损坏，将竭诚为用户修理，收费优惠。