一、产品概述

目前，国内对阀控铅酸电池的维护一般是检查电池的浮充电压，实践证明，  电压与容量无相关性，因为电压只是反映电池的表面参数。

国际上，内阻的测试已被广泛应用于电池的日常维护而取代过去的电压检查法。因为内阻是反映电池内部的参数，  电池的内阻已被公认是准确而快速的判断电池健康状况的重要参数。 (参阅IEEE std 1188—1996)。

关于内阻与容量的结论是：  当电池的内阻大于初始值(基值)  的25％时，电池将无法通过容量的测试。当电池的内阻大于初始值  (基值)  的2倍时，电池的容量将在其额定容量的80％以下。

“CR-HT220蓄电池内阻测试仪”和“CR-HT30蓄电池内阻测试仪”是快速准确测量电池运行状态参数的数字存储式多功能便携式测试仪器。该仪表通过在线测试，能显示并记录一节或多组电池电压、内阻、阻抗等电池重要参数，精确有效地判别电池优良状况，并可与计算机及专用电池数据分析软件一起构成智能测试设备，进一步跟踪电池的衰变趋势，并提前报警，以利于工程技术及管理人员酌情处理。

二、产品特点

- 使用最新的在线可编程CPU，使用户随时更新升级软件。

- 高精度在线测试，全自动量程转换，大容量数据存储。  (CR-HT220)

  - 仪表在0．00mΩ—100mΩ测量范围自动转换量程。

  - 可永久存储2500节电池参数(系统检测)。

  - 可循环存储100节电池参数(快捷检测)。

- 菜单操作，宽屏汉字液晶显示，在线显示参数及电池状态。

- 在单电池测试的同时，报告电池的状态(优、良、中、差)。

- 完成一组电池测试后，自动形成本组测试结果的分析报告。

- 具有万用表、示波器功能。可在线测试电池当前的工作况态，扩展仪表的使用功能。  （CR-HT30）

- 独具起动测试、整流测试功能。  (CR-HT30)

- 通过RS232接口，将测试数据永久存储在PC机上，实现电池的“病历”跟踪分析。

- 强大的数据管理功能，使仪表可脱离计算机单独使用。

- 增强的过压保护功能，使仪器工作更安全可靠。

- 自恢复过流保护功能，使仪器使用更方便。

- 使用最新的FPGA芯片，使电路大大简化，提高仪表可靠性。

- 电池与适配器两套电源供电，方便用户。

- 电池欠压智能两段提示，确保测试精度。

- 体积小，重量轻，专门的背带设计，方便用户双手操作。

- 完善的PC机测试数据分析管理软件

- 自动分析判断电池的“劣化”状态。

- 形成历史记录库，描述电池状态曲线。

- 同组电池对比分析。

- 所有电池分级管理(优、良、中、差)。

三、技术参数/性能对比

| 型号 | CR-ST220蓄电池内阻测试仪 | CR-ST30蓄电池内阻测试仪 |
| --- | --- | --- |
| 测试方法 | 交流注入法 | 直流放电法 |
| 万用表功能 | 无 | 有 |
| 示波器功能 | 无 | 有 |
| 起动测量功能 | 无 | 有 |
| 整流测量功能 | 无 | 有 |
| PC机数据管理 | 有 | 无 |
| 测量范围 | 内阻：0.00mΩ——l00mΩ | 内阻：0.0mΩ——l00mΩ |
|  | 电压：0.00V——220V | 电压：0.000V——30V |
| 最小测量 分辨率 | 内阻：10μ Ω | 内阻：0.05mΩ |
|  | 电压：lmV | 电压：lmV |
| 测量精度 | 内阻：±1.0％rdg ±6dgt | 内阻：±2.0％rdg ±6dgt |
|  | 电压：±0.2％rdg ±6dgt | 电压：±0.2％rdg ±6dgt |
| 供电电源 | 5号子电池或充电电池10节 | 5号干电池或充电电池10节 |
|  | 直流12V400mA适配器 | 直流12V400mA适配器 |
| 存储容量 | 32kX8 NVRAM | 32kX8 NVRAM |
| 显示器 | 192×64点阵图形LCD | 128×64点阵图形LCD |
| 尺寸 | 200×146×53 mm | 260×142 X 70 mm |
| 重量 | 0.6Kg | 0.6Kg |
| 工作温度 | O℃～40℃ | O℃～40℃ |
| 相对湿度 | ≤90％RH | ≤90％RH |